Specyfikacja techniczna aparatu mammograficznego

| LP | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT MAMMOGRAFICZNY Z CYFROWYM DETEKTOREM OBRAZU |

Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu,

|  | Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatu ucyfrowionego zarówno CR i jak DR). | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Typ i model urządzenia/urządzeń | Załączyć kartę katalogową |  | Bez punktacji |
|  | Wytwórca | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji: 2020 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności. | TAK |  | Bez punktacji |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy zabudowany w statywie | min. 7 kW |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wysokiego napięcia. | min. 25 - 35 kV |  | Najniższa wartość dolnego napięcia do obrazowania piersi małych - 1 pkt, pozostałe - 0 pkt |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo – czasowego. | min. 500 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody oraz siły ucisku i wysokości płytki uciskowej, średnia dawka gruczołowa, wejściowa dawka powierzchniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd małego ogniska | Min. 48 mA |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd dużego ogniska | Min. 148 mA |  | Bez punktacji |
| LAMPA RTG |
|  | Anoda wirująca. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał anody. | Wolfram lub Molibden i Rod |  | Bez punktacji |
|  | Lampa jedno- lub dwukątowa. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość wirowania anody. | min. 8500 obr/min |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody. | min. 300 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody. | min. 50 kHU/min |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową. | max. 0.1 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową. | max. 0.3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Filtry dodatkowe - minimum jeden filtr | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| AUTOMATYKA |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC. | TAK |  | Dobór z jednego regionu o największej gęstości - 0 pkt Wartość uśredniona z całej powierzchni detektora – 1 pkt. Dobór z dwóch lub więcej regionów o największej gęstości z powierzchni całego detektora – 2 pkt. |
|  | Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny lub ręczny wybór parametrów ekspozycji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtrów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji, min. dwustopniowa (z min. dwoma prędkościami ucisku). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna kontrola kompresji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna do min. 5 formatów. | TAK |  | Tylko tryb ręczny - 0 pkt; tryb automatyczny- 1 pkt; tryb automatyczny oraz dodatkowo ręczny -2 pkt |
| STATYW MAMMOGRAFICZNY |
|  | Statyw wolnostojący. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Generator zabudowany w statyw mammografu lub generator poza statywem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym. | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego). | min. 71- 140 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy. | min. 350º |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID). | min. 65 cm |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet płytek uciskowych (minimum 2) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO). | TAK/NIE |  | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Osłona twarzy pacjentki. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych | TAK |  | Bez punktacji |
| DETEKTOR CYFROWY |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu obrazowania. | Min. 3000 x 4000 pikseli |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela ( rozmiar w formacie DICOM) | max. 100µm |  | Wartość najmniejsza – 1 pkt; Pozostałe – 0 pkt; |
|  | Zakres dynamiki detektora. | min. 14 bit |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi. | max.30 s |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze. | max. 20 s |  | Bez punktacji |
|  | Informacje podczas ekspozycji zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo, a nie na zasadzie skanowania detektora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kształt piksela na detektorze zgodny z kształtem wyświetlanym na monitorze opisowym zgodnie z wymaganym polskim prawem ( protokół przeglądania zdjęć mammograficznych sektorowy, gdzie jeden piksel na monitorze odpowiada jednemu zdjęciu na detektorze ) | TAK |  | Bez punktacji |
| STACJA AKWIZYCYJNA |
|  | Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM. | min. 8GB |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysk twardego. | min. 1TB |  | Bez punktacji |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora. | min. 9000 |  | Bez punktacji |
|  | Monitor obsługowy dla technika LCD min. 20’’ i min. 2 Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością:DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Storage, DICOM Modality Worklist, DICOM Modality Performed Procedure. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem Dicom Worklist). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Klawiatura dedykowana do opisywania zdjęć mammograficznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stacji technika | TAK |  | Bez punktacji |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |
|  | Możliwość Rozbudowy o Funkcję Tomosyntezy mammograficznej -oprogramowanie 3D o Funkcję Tomosyntezy mammograficznej - oprogramowanie 3D podać numer katalogowy i nazwę oprogramowania. Załączyć do oferty Deklarację CE dla urządzenia w wersji 3D (Tomo). | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt; Nie – 0 pkt; |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł wykonywania badania dwuenergetycznego z kontrastem na dzień składania ofert. Podać wartości napięć, przy których wykonywane są zdjęcia do subtrakcji obrazów. Do ofert dołączyć dokumenty CE dopuszczające oferowanie rozwiązanie do obrotu. | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt; Nie – 0 pkt; |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o przystawkę do wykonywania biopsji stereotaktycznej i biopsji wspomaganej tomosyntezą (cel biopsji wyznaczany na podstawie warstw z tomosyntezy). Do oferty dołączeń dokumenty dopuszczające oferowanie rozwiązanie do obrotu. | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt; Nie – 0 pkt; |
| DODATKOWE OPCJE APLIKACYJNE ORAZ DOKUMENTACJA I SZKOLENIA |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie techników w zakresie obsługi aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie dla techników w zakresie wykonywania testów podstawowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie dla Działu Informatyki z zakresu integracji dostarczonego sprzętu z siecią wewnętrzną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Projekt Ochrony Radiologicznej (Projekt Osłon) w wersji papierowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Testy odbiorcze i specjalistyczne po instalacji aparatu zgodne z zaleceniami producenta oraz zgodne ze wszelkimi wymogami powszechnie obowiązującego prawa wykonane przez certyfikowaną jednostkę. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fantomy i przyrządy do wykonania podstawowych testów kontroli jakości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja na wszystkie oferowane części składowe systemu minimum 24 miesiące | TAK podać |  | Ocena według Działu XV SIWZ |
|  | Konsultacje telefoniczne w zakresie obsługi sprzętu co najmniej w okresie gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarantowany serwis pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych i innych materiałów zużywalnych (minimum 10 lat) | TAK |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA INNE / INTEGRACJE |
|  | Aparat skonfigurowany do współpracy z systemem PACS. Obsługa Worklisty poprzez protokół HL7. Archiwizacja obrazów w jakości diagnostycznej DICOM. Adresacja IP i inne parametry ustalone wg wytycznych zamawiającego na etapie instalacji urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Licencja na wpięcie aparatu do systemu archiwizacji PACS używanego przez Zamawiającego. (system ArPACS firmy Synektik S.A). Wykupienie stosownych licencji na urządzenie oraz Integracja z PACS leży po stronie wykonawcy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Licencja na wpięcie aparatu do systemu radiologicznego RIS oraz medycznego HIS używanego przez Zamawiającego. (system SOMED firmy Synektik S.A). Wykupienie stosownych licencji na urządzenie oraz Integracja z RIS/HIS leży po stronie wykonawcy. | TAK |  | Bez punktacji |
| MODUŁ ZARZĄDZANIA TELERADIOLOGIĄ |
|  | Producent | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość łączenia placówek medycznych z lekarzami / placówkami medycznymi w zakresie: · Zdalnego opisu · Konsultacji badania · Udostępniania badania · Integracji systemowej pomiędzy aplikacjami medycznymi klasy HIS/RIS/PACS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System w pełni zintegrowany z systemami PACS/RIS w zakresie pobierania obrazów do opisów oraz wprowadzania zatwierdzonych opisów badań do systemu RIS. Zarówno podczas wysyłania/pobierania obrazów do opisów jak i wprowadzania opisu. Możliwość samodzielnego zatwierdzania otrzymanego opisu badania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Logowanie informacji o stanie zlecenia i stanie transferu badania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnej współpracy z kilkoma centrami opisowymi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podczas zlecania wykonania opisu możliwość oznaczenia trybu zlecania cito/pilny. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontrola dostępu do aplikacji poprzez moduł logowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumentacja systemu i instrukcja użytkownika w j. polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyniki badań przesyłane będą w formie elektronicznej w szyfrowanym tunelu (VPN, SSL, itp.) bezpośrednio do systemu RIS/PACS Udzielającego zamówienie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja między systemami w zakresie zleceń odbywa się po protokole min. HL7, obrazy transmitowane są poprzez protokół DICOM 3.0 lub udostępniane są jako jeden skompresowany plik udostępniany do pobrania np. poprzez link www. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeglądania listy pacjentów i badań zarejestrowanych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeglądania opisów badań wprowadzonych w systemie. | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Możliwość wprowadzenia i edycji opisów dla badań w systemie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia udostępnianie badań radiologicznych do innych zdalnych użytkowników systemu (m.in. lekarzy), w tym również pomiędzy placówkami, jak również konsultowanie ich oraz zlecanie opisu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System posiada webowy interfejs użytkownika. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia osobie posiadającej dostęp do badania, na żądanie pobierać w jakości diagnostycznej inne badania tego samego pacjenta (do celów diagnostycznych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia świadczenie usług konsultacji i opisu badań, które przychodzą od innych użytkowników systemu w formie zlecenia wraz ze skierowaniem, niezbędnymi załącznikami i samym badaniem obrazowym w jakości diagnostycznej DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia telepracę w zakresie świadczenia usług konsultacji pomiędzy lekarzami nad wybranymi badaniami, które między sobą udostępniają, jak również zdalnego opisywania badań przez lekarzy radiologów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia wykonywanie zestawień ilościowych odnośnie wykonanych, zleconych, skonsultowanych, opisanych, udostępnionych badań, w formie raportów za wybrany okres, dla wybranej placówki lub dla danego użytkownika lub pacjenta, prezentowanych w interfejsie www oraz eksportowanych do arkusza kalkulacyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System posiada moduł statystyczny, prezentujący poprzez interfejs www wybrane parametry związane z ruchem w systemie, takie jak ilość otwartych zleceń, udostępnionych badań, odebranych wyników przez pacjentów za pomocą portalu pacjenta itp. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System posiada wewnętrzny komunikator, który umożliwia kontakt pomiędzy lekarzami i personelem placówek medycznych. Komunikator musi obsługiwać przekazywanie załączników o rozmiarze min. 25 MB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia kontakt z pacjentem, za pomocą komunikatora lub e-mail, jeśli ten posiada zarejestrowane konto w portalu pacjenta i wyrazi na taki kontakt zgodę w systemie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System w warstwie prezentacji, tj. w interfejsie www dla użytkowników innych niż personel IT, będzie dostępny w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System w warstwie prezentacji, tj. w interfejsie www przystosowany i zoptymalizowany jest do wyświetlania na urządzeniach mobilnych oraz do współpracy z popularnymi przeglądarkami www w bieżących wersjach (takimi jak Google Chrome, Mozilla FireFox , Opera itp.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Opis otrzymany przez zleceniobiorcę, zrealizowany w ramach zamówionej usług teleradiologicznej, trafia automatycznie z wykorzystaniem komunikacji HL7 do rekordu pacjenta systemu RIS nadawcy, jeżeli został wysłany z tego systemu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia drukowanie wyników w postaci szablonu PDF z logo placówki wykonującej badanie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System obsługuje podpisy certyfikatem ZUS do podpisywania wyników badań wykonanych przez lekarzy zdalnych za pomocą teleradiologii. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia oznaczenie wyniku, przez lekarza zdalnego dokonującego diagnozy, jako istotny i wymagający uwagi. System wysyła powiadomienia do osób zainteresowanych, tj. osoby zlecającej opis oraz do pacjenta, jeśli wynik został mu udostępniony i posiada on konto w portalu pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System prezentuje lekarzowi, który otrzyma zlecenie zdalnego opisu lub konsultacji wszelkie niezbędne informacje, takie jak wstępne rozpoznanie, skierowanie (PDF), informacje o badaniu oraz umożliwia przejrzenie listy innych badań pacjenta oraz dla uprawnionych lekarzy również dostęp do pobrania z listy innych badań pacjenta w jakości diagnostycznej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System wykorzystuje szyfrowane połączenia do komunikacji HTTPS oraz do transmisji dokumentacji medycznej, z wykorzystaniem kluczy prywatnych i publicznych. | TAK |  | Bez punktacji |

- Parametry "TAK" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( określone jako „minimum”, „maksimum” albo poprzez znaki ≤ lub ≥) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” oraz  podania wartości/opisu danego parametru – jeżeli jest to konieczne